| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **j. m.** | **ilość** | **cena jedn. netto (zł)** | **wartość netto(zł)** | **VAT(%)** | **wartość VAT (zł)** | **wartość brutto (zł)** | **PRODUCENT ORAZ INNE DANE IDENTYFIKUJĄCE PRODUKT\* nr kat.**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) | 11 |
| 1 | Trójwarstwowa maska chirurgiczna z gumkami na uszy, kolor niebieski, spełniająca normy EN 14683 (typ II) lub równoważne. Oddychalność poniżej 29,4Pa. Wymiary 175 x 95 mm +/- 5mm. Opakowanie dyspenser 50szt. | Szt.  | 240 000  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trójwarstwowa maska chirurgiczna wiązana na troki dla wrażliwej skóry .kolor zielony lub niebieski. Spełniajaca normy EN 14683 (typ II) lub równoważne. Oddychalność poniżej 29,4PA.Wymiary 175 x100mm +/- 5 mm. Opakowanie dyspenser 50szt | Szt.  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Maska medyczna / półmaska filtrująca FFP3** zarejestrowana również jako wyrób medyczny, klasy I, typ IIR, zgodna z normą EN 14683:2019+AC:2019 lub równoważną i zgodna wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR), - minimum czterowarstwowa, - nieuczulająca, niepodrażniająca, - przeznaczona na co najmniej 8 h pracy, - certyfikat zgodności z normą EN 149 lub równoważną, - o średnich niskich oporach oddychania (wdech) nie przekraczających 300 Pa przy przepływie 1,6dm3/s, potwierdzone badaniami zgodnymi z normą 13274-3:2001 lub równoważną, wymagana normą EN 149:2001+A1:2009 lub równoważną, - filtrująca bez zaworu o działaniu aktywno-pasywnym (chroni otoczenie i użytkownika), - umożliwiająca dopasowanie do różnych kształtów twarzy, w kształcie plaskiej maski chirurgicznej (prostokątnej), - ze zintegrowanym elementem umożliwiającym dopasowanie górnego brzegu maski do kształtu nosa, zabezpieczonym piankową uszczelką w celu ochrony nosa i zapobiegania parowaniu okularów, - dla dorosłych wyposażona w elastyczne gumki na uszy, mocowane z tyłu głowy za pomocą klipsa, co gwarantuje indywidualne dopasowanie sczelności oraz eliminuje ucisk gumek na uszy, uchwyty zauszne z zapinką uszczelniajacą, przeznaczona do użytkowaniaw środowisku medycznym, do zastosowań w procedurach medycznych i chirurgicznych, - każda z masek / półmasek zapakowana w opakowanie jednostkowe, termin ważności: minimum 2 lata, - każda maseczka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425(EN 149:2001+A1:2009.) -ma posiadać nadrukowaną: a) nazwę własną produktu, b) nazwę producenta, c) CE wraz czterocyfrowym z numerem akredytowanej jednostki notyfikacyjnej, d) numer normy, którą dany produkt spełnia, e) oznakowanie Klasy produktu tj. FFP3. - w opakowaniu zbiorczym łub na opakowaniu jednostkowym powinna znajdować się instrukcja w języku polskim. | Szt.  | 3600 |  |  |  |  |  |  |

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

 **NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN**

 **BRUTTO:** **……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN**

1. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
2. Termin płatności: **30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.**
3. Termin realizacji /dostawy: **zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.**
4. **Wymagany termin przydatności min 2 lata od daty dostarczenia towaru.**

data................................... …………………………………………..………………… czytelny podpis