**Zadanie 3 – zakup i dostawa filtrów wentylowanych**

Wymagane działania w ramach zadania:

* dostawa filtrów o specyfikacji zgodnej z tabelą 1;
* dostawa przez Wykonawcę lub firmę kurierską na koszt Wykonawcy;
* dostarczenie przykładowego certyfikatu dla filtrów na etapie składania ofert;
* za datę realizacji zadania uważa się datę dostarczenia Zamawiającemu całości zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami.

Wymagane dokumenty:

* Certyfikat jakości filtrów dostarczanych filtrów, potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów.
* Karta charakterystyki dostarczanych filtrów, potwierdzająca spełnienie wymaganych parametrów.

Tabela 1: Zestawienie wymagań dostawy filtrów

| Kryterium | Opis |
| --- | --- |
| Liczba sztuk | 1000 |
| Opakowanie | Filtry są dostarczane w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta;Filtry są pakowane pojedynczo |
| Sterylność filtra | Filtry są sterylne;Sterylizacja tlenkiem etylenu |
| Przeznaczenie filtra | Filtr do filtracji roztworów wodnych |
| Pojemność martwa filtra | <100 µL |
| Średnica membrany filtra | 25 mm |
| Średnica porów filtra | 0,22 µm |
| Podłączenie (wlot/wylot) | Wlot: żeński Luer-LokWylot: męski Luer Slip |
| Membrana filtra | Membrana MCE (mieszane estry celulozy) |
| Obudowa filtra | PCV |
| Dodatkowe wymagania | Spełnienie wymagań w zakresie jakości zgodnej z ICH Q7 lub 21 CFR dla wyrobów medycznych.Producent i dostawca, który magazynuje musi mieć wdrożony system zarządzania jakością wg GMP lub ISO. |
| Dokumentacja | Filtry posiadają potwierdzenie spełnienia powyższych parametrów w postaci certyfikatu jakości. W przypadku filtrów o różnym numerze serii, certyfikat jest obecny dla każdej serii;Filtry posiadają kartę charakterystyki potwierdzającą spełnienie po­wyższych parametrów. |

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

 **NETTO: ……………………………… PLN słownie: ……………..…………………..….………… PLN**

 **BRUTTO:** **……………………………… PLN słownie: ………..…………………..….………… PLN**

1. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
2. Termin płatności: **30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.**
3. Wymagany termin ważności nie mniej niż 24 miesiące od daty dostarczenia towaru.

data................................... ………………………………..………………… czytelny podpis