- Załącznik nr 1

- Opis przedmiotu zamówienia

- Nr spr. DZ/AM-231-15/25

- Gliwice dn. 17.02.2025r.

Parametry techniczne – drukarka do szkiełek mikroskopowych

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2025), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE – deklaracja zgodności lub certyfikat CE (dołączyć do oferty) | TAK |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Drukarka do bezpośredniego nadruku na polu opisowym (lakierowanym) standardowego szkiełka mikroskopowego podstawowego | TAK |  |
|  | Obsługa szkiełek mikroskopowych dostępnych producentów o wymiarach zgodnych z normą DIN ISO 8037-1 oraz szkiełek 25x75x1mm | TAK |  |
|  | Brak wymogu szlifowanych brzegów oraz ściętych narożników szkiełka mikroskopowego | TAK |  |
|  | Możliwość nadruku na szkiełkach podstawowych z naklejonym szkiełkiem nakrywkowym | TAK |  |
|  | Automatyczny podajnik szkiełek mikroskopowych na min. 70 szkiełek | TAK |  |
|  | System odbioru nadrukowanych szkiełek o pojemności min. 10 szkiełek | TAK |  |
|  | Technologia nadruku: laserowa lub termo transferowa monochromatyczna | TAK |  |
|  | Rozdzielczość nadruku: minimum 300 dpi | TAK |  |
|  | Czas druku pojedynczego szkiełka: nie więcej niż 5 sek | TAK |  |
|  | Wysoka odporność na odczynniki stosowane w procesie przeprowadzania materiału (etanol 0-100%, ksylen, eter etylowy, wodne roztwory barwników) | TAK |  |
|  | Rodzaj obsługiwanych wydruków: alfanumeryczne z obsługą polskich znaków diakrytycznych, kody kreskowe 1D , 2D, {Data Matrix, QR-Code, Code128), bitmapy | TAK |  |
|  | Żywotność kalki drukującej (przy wydruku termo transferowym) minimum 8 tys. szkiełek | TAK |  |
|  | Wbudowany czytnik kodów kreskowych do skanowania oznaczeń z bloczka parafinowego | TAK |  |
|  | Gniazdo interfejsów (minimalnie]: 2x USB, 1x Ethernet, Możliwość podłączenia zewnętrznego skanera kodów | TAK |  |
|  | Wymiary umożliwiające indywidualne wykorzystanie przy każdym stanowisku mikrotomowym: Szerokość nie więcej niż 15cm Głębokość nie więcej niż 30cm Wysokość nie więcej niż 30cm | TAK |  |
|  | Integracja z istniejącym systemem informatycznym zamawiającego patARCH firmy MedLAN | TAK |  |
|  | Sterowanie drukarki z dowolnego komputera PC | TAK |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do obsługi drukarki (sterowniki kompatybilne z systemem MS Windows 10 i 11) | TAK |  |
|  | Możliwość pracy autonomicznej obejmującej następujące funkcje: graficzny interfejs użytkownika kopiowanie numeracji zeskanowanej z bloczka, autoinkrementacja, szablony, Definiowanie wyglądu etykiet | TAK |  |
|  | Zasilanie: 230V- 50/60Hz | TAK |  |
|  | Okablowanie - komplet | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, oraz w języku angielskim – jeśli posiada | TAK |  |
|  | Kompletny montaż, uruchomienie urządzenia oraz integracja z systemem informatycznym w siedzibie zamawiającego | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników z obsługi i konserwacji urządzenia | TAK |  |
|  | W trakcie trwania umowy wykonawca zapewni zamawiającemu wsparcie merytoryczne w przypadku wystąpienia problemów z urządzeniem, lub obsługą | TAK |  |