- Załącznik nr 1

- Opis przedmiotu zamówienia

- Nr spr. DZ/AM-231-25/25

- Gliwice dn. 28.02.2025r.

Parametry techniczne – mikroskop operacyjny

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2025), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | Tak, podać (jeżeli posiada) |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
| Parametry statywu i użytkowe |  |  |  |
|  | Statyw podłogowy, jezdny, z hamulcem | TAK |  |
|  | Statyw o wymiarach podstawy max. 750 mm x 750 mm i wadze max. 240 kg | TAK, podać |  |
|  | Obrót statywu wokół własnej osi względem podstawy jezdnej o 360° | TAK |  |
|  | Ramię statywu typu ‘overhead’, wyważone za pomocą fizycznego ciężaru przeciwwagi, pozwalając na całkowicie swobodną manewrowalność, płynne i precyzyjne ruchy oraz ergonomii pracy. | TAK |  |
|  | Zasięg ramienia statywu mierzony od osi statywu do osi optyki głowicy mikroskopu minimum 1680 mm, w celu zagwarantowania optymalnego pozycjonowania nad polem operacyjnym | TAK, podać |  |
|  | Elektromagnetyczne hamulce ruchów we wszystkich osiach - pozwalające na ruchy w osiach XYZ oraz orbitalne jednocześnie, zwalniane przyciskami symetrycznie umiejscowionymi na każdej rękojeści mikroskopu | TAK |  |
|  | Elektromagnetyczne hamulce ruchów w osiach XYZ lub ruchów orbitalnych, zwalniane przyciskami symetrycznie umiejscowionymi na każdej rękojeści mikroskopu. Alternatywne tryby pracy programowane jednym przyciskiem konsoli | TAK |  |
|  | Programowane jednym przyciskiem konsoli tryb resetu regulacji ostrości z każdorazową zmianą odległości roboczej | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany ustawienia obiektywu mikroskopu przy pomocy mikroruchów, realizowanych precyzyjną manetką co najmniej z jednej rękojeści mikroskopu | TAK |  |
|  | Min. zakres ustawienia pochylenia głowicy mikroskopu tył-przód 150° (-30° ~ +120°) z tolerancją ±5% | TAK, podać |  |
|  | Min. zakres ustawienia pochylenia głowicy mikroskopu lewo-prawo 100° (-50° ~ +50°) z tolerancją ±5% | TAK, podać |  |
|  | Min. zakres obrotu głowicy mikroskopu wokół własnej osi ±270° z tolerancją ±5% | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany w statyw mikroskopu system absorpcji drgań o natychmiastowym czasie reakcji | TAK |  |
|  | Mikroskop w pełni zbalansowany dodatkowo wyposażony w system ręcznego balansowania ciężaru głowicy mikroskopu w 3 osiach, pozwalający na precyzyjną korekcję wyważenia | TAK |  |
|  | Oświetlenie główne - lampa ksenonowa o mocy min. 300 W | TAK, podać |  |
|  | Niezależny system oświetlenia awaryjnego - lampa ksenonowa o mocy min. 300 W, umożliwiający szybkie przełączenie pomiędzy źródłami światła | TAK |  |
|  | System ochrony tkanek przed nadmiernym nagrzewaniem - automatyczna regulacja poziomu ochrony w oparciu o aktualny dystans roboczy | TAK |  |
|  | System próżniowy odsysania powietrza z jednorazowych osłon sterylnych zakładanych na mikroskop na czas zabiegu, zapewniający wysoki standard dopasowania osłony do obudowy mikroskopu Dostawa wraz z urządzeniem 150 szt. jednorazowych osłon sterylnych | TAK |  |
|  | Pedał nożny do obsługi podstawowych funkcji mikroskopu - regulacji powiększenia, regulacji ostrości oraz precyzyjnej obsługi mikroruchów w osiach X i Y za pomocą manetki | TAK |  |
| Parametry optyczne |  |  |  |
|  | Najwyższej klasy apochromatyczny układ optyczny, gwarantujący doskonałą rozdzielczość, jasność oraz głębię ostrości | TAK |  |
|  | Mikroskop wyposażony w dwa binokulary: binokular głównego operatora oraz binokular asysty face-to-face | TAK |  |
|  | Ogniskowa w zakresie od 260 mm do 380 mm realizowana jednym obiektywem, zmiana płynna elektromotoryczna w całym zakresie | TAK |  |
|  | Płynna zmiana powiększenia we współczynniku min 8:1 | TAK, podać |  |
|  | Konfiguracja układu optycznego umożliwiająca uzyskanie co najmniej 56-krotne powiększenie (56,0x z tolerancją ±2,5%). Powiększenie natywne, bez użycia dodatkowych zewnętrznych akcesoriów, wydłużających ogniskową. Konfiguracja jednocześnie umożliwiająca uzyskanie 2,6-krotnego powiększenia (2,6x z tolerancją ±2,5%) bez zmiany soczewki | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o inne konfiguracje układu optycznego, umożliwiające uzyskanie co najmniej 76-krotne powiększenie (76,0x z tolerancją ±2,5%) bez konieczności wymiany urządzenia na nowe | TAK |  |
|  | Możliwość użycia optycznego mnożnika powiększenia 1,6x niezależnie dla binokularu operatora głównego jak i binokularu asysty face-to-face | TAK |  |
|  | Wysoka rozdzielczość układu optycznego ≥110 LP/mm przy ustawieniu powiększenia 8-krotnego (8.0x z tolerancją ±2,5%) przy odległości roboczej 300 mm | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji przesłony do uzyskania większej głębi obrazu przy największych powiększeniach | TAK |  |
|  | Manualna regulacja powiększenia i ostrości w przypadku awarii zasilania za pomocą pokręteł umieszczonych z boku głowicy | TAK |  |
|  | Regulacja prędkości elektromotorycznej zmiany powiększenia i ostrości oraz prędkości mikroruchów głowicy w osiach X i Y | TAK |  |
|  | Możliwość płynnej wielopłaszczyznowej regulacji pozycji binokularów (w tym obrót boczny na pierścieniu rotacyjnym) głównego operatora z możliwością osiągnięcia 4 granicznych pozycji wysokości z efektywną różnicą dwóch skrajnych ustawień min. 180 mm (z tolerancją ±5%) - dla uzyskania najwyższej ergonomii pracy podczas operacji | TAK |  |
|  | Możliwość płynnej wielopłaszczyznowej regulacji pozycji binokularów (w tym obrót boczny na pierścieniu rotacyjnym) asysty face-to-face z możliwością osiągnięcia 4 granicznych pozycji wysokości z efektywną różnicą dwóch skrajnych ustawień min. 180 mm (z tolerancją ±5%); funkcjonalność umożliwiająca uzyskanie niezależnej pozycji od operatora głównego | TAK, podać |  |
|  | Możliwość niezależnej korekcji refrakcji dla każdego z okularów min. ±5D | TAK |  |
| Parametry systemu video i fluorescencji |  |  |  |
|  | Kamera o rozdzielczość 4K Ultra HD | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji ostrości (focus) dla kamery niezależnie od ostrości binokularu głównego operatora i binokularu asysty | TAK |  |
|  | Monitor o sygnale rozdzielczości 4K Ultra HD o przekątnej min. 42”, zamocowany na dedykowanym ramieniu statywu | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowany system archiwizacji danych obrazowych w rozdzielczości Full HD | TAK |  |
|  | Zintegrowana kamera podczerwieni wysokiej rozdzielczości i czułości oraz precyzyjne filtry światła do obrazowania fluorescencji | TAK |  |
|  | Mikroskop wyposażony w moduły obserwacji w czasie rzeczywistym danych obrazowych na podstawie markerów fluorescencyjnych: ICG (zieleń indocyjaninowa) oraz fluoresceiny | TAK |  |
|  | Funkcja włączenia obrazowania fluorescencyjnego uruchamiana jednym przyciskiem na rękojeści mikroskopu | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: ……. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionego urządzenia przez Zamawiającego Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem: - instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej - paszport urządzenia w formie książeczki | TAK |  |