- Załącznik nr 1

- Opis przedmiotu zamówienia

- Nr spr. DZ/AM-231-29/25

- Gliwice dn. 04.03.2025r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dwukanałowy chromatograf gazowy

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane (należy potwierdzić spełnienie wymagań poprzez „TAK” lub tam gdzie to wymagane „podać” podać konkretnie zaoferowane parametry). |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać | Producent_________________ Kraj_____________________ |
|  | Model/Typ | TAK, podać | Model____________________ Typ ( jeżeli posiada, w przypadku gdy nie posiada wpisać nie posiada) __________________________ |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2024, kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego Rok produkcji | TAK podać | _________ rok |
|  | Oznakowanie znakiem CE (potwierdzone deklaracją zgodności i/lub Certyfikatem CE- dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Rodzaj systemu sterującego - Nazwa i wersja | TAK, podać | Nazwa_________________ Wersja____________________ |
|  | Urządzenie dwukanałowe umożliwiające wykonywanie dwóch analiz równocześnie | TAK |  |
| Parametry szczegółowe |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V | TAK |  |
|  | Faza ruchoma urządzenia – Hel o czystości 99,999 i ciśnieniu 40-60 psi (2,8 do 4,1 bar) | TAK |  |
|  | Zasilany wodorem o czystości nie gorszej niż 99,0 % i ciśnieniu 40-60 psi (2,8 do 4,1 bar) | TAK |  |
|  | Zasilany powietrzem syntetycznym o czystości nie gorszej niż 99,0% i ciśnieniu 40-60 psi (2,8 do 4,1 bar) | TAK |  |
|  | Urządzenie zaopatrzone w elektroniczną kontrolę przepływu i ciśnienia | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wyświetlacz umożliwiający sterowanie chromatografem | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy chromatografu gazowego o spektrometr mas z opcją wymiany źródła jonów bez zapowietrzenia aparatu | TAK |  |
| PIEC |  |  |  |
|  | Programowana temperatura maksymalna pieca min. 450°C | TAK podać |  |
|  | Maksymalna szybkość grzania pieca min. 100°C/min | TAK podać |  |
|  | Szybkość chłodzenia z 450°C do 50°C w czasie nie dłuższym niż 5 minut | TAK podać |  |
|  | Piec posiada co najmniej 20 ramp temperaturowych | TAK podać |  |
|  | Piec mieści dwie kolumny kapilarne o długościach co najmniej 60 metrów każda | TAK podać |  |
| AUTOSAMPLER |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dwa autosamplery do próbek ciekłych (osobny dla każdej linii) | TAK |  |
|  | Ilość miejsca w karuzeli na co najmniej 8 próbek (fiolki 2 ml z insertem), plus fiolki z rozpuszczalnikami do płukania strzykawek | TAK podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia w przyszłości o inny rodzaj lub większy autosampler | TAK |  |
|  | Możliwość użycia różnych strzykawek w zakresie objętości między 5µl do 100µl | TAK podać |  |
|  | Autosampler umożliwia eliminację pęcherzyków powietrza | TAK |  |
|  | Autosampler umożliwia kilkukrotne powtórzenie nastrzyku z tej samej fiolki | TAK |  |
|  | Możliwość dozowania ręcznego próbki | TAK |  |
|  | Oba autosamplery wyposażone w strzykawki o pojemnościach 10 µm | TAK |  |
| DOZOWNIK SPLIT/SPLITLESS |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 2 sztuki dozowników Split/Splitless (osobne dla każdej linii) | TAK |  |
|  | Maksymalna temperatura pracy dozownika min 400°C | TAK podać |  |
|  | Dozowniki odpowiednie do pracy z kolumnami o średnicy wewnętrznej w zakresie nie mniejszym niż 0,05mm – 0,53 mm | TAK podać |  |
|  | Stopień podziału nie mniejszy niż 12500:1 | TAK podać |  |
|  | Dozowniki zamontowane w wymiennych modułach umożliwiających samodzielną wymianę przez użytkownika | TAK |  |
|  | Zakres ciśnień 0-150 psi | TAK podać |  |
|  | Minimalna rozdzielczość wartości zadanego ciśnienia 0,001 psi dla całego zakresu ciśnień | TAK podać |  |
| KOLUMNY |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 2 szt. kolumn (osobna dla każdej linii) | TAK |  |
|  | Kolumny przeznaczone do oznaczania pozostałości rozpuszczalników (m.in. aceton, metanol, etanol, 2-propanol, acetonitryl) – o długości 30 metrów –dokładne parametry do uzgodnienia z zamawiającym po zakupie | TAK |  |
|  | Obie kolumny zamontowane za pomocą szybkozłączek. Sposób montażu umożliwiający szybkie zmiany kolumn w zależności od przeprowadzanej analizy bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. | TAK |  |
| DETEKTOR FID |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 2 sztuki detektorów płomieniowo-jonizacyjnych (FID) | TAK |  |
|  | Detektory wbudowane w systemie modułowym umożliwiającym samodzielną wymianę na inny rodzaj detektora (m.in. detektor masowy) i/lub rozbudowy o inne detektory | TAK |  |
|  | Detektory posiadają system wykrywania płomienia i umożliwiają ponowny zapłon w przypadku zaniku płomienia | TAK |  |
|  | Maksymalna temperatura pracy co najmniej 450°C | TAK podać |  |
|  | Limit detekcji ≤ 1,2 pg C/s | TAK podać |  |
|  | Zakres liniowości ≥107 | TAK podać |  |
| KOMPUTER i OPROGRAMOWANIE |  |  |  |
|  | Zestaw komputerowy wraz z akcesoriami (PC, monitor, mysz i klawiatura) oraz z oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowej pracy urządzenia. | TAK podać |  |
|  | Komputer PC powinien zawierać port USB, kartę sieciową LAN | TAK |  |
| OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE |  |  |  |
|  | System zgodne z wymaganiami GAMP5 i/lub CFR21 part 11 | TAK podać |  |
|  | System sterujące w języku polskim lub angielskim | TAK |  |
|  | Identyfikowalna wersja systemu | TAK |  |
|  | System komunikuje się i odczytuje dane oraz parametry pracy z podzespołów | TAK |  |
|  | System umożliwia archiwację danych na dysku wewnętrznym komputera i backup danych. | TAK |  |
|  | System umożliwia przeprowadzanie backupu danych on-line | TAK |  |
|  | System zapewnia integrację i analizę danych | TAK |  |
|  | System umożliwia wyznaczenie LOD (limit detekcji) i LOQ (limit oznaczalności) | TAK |  |
|  | System umożliwia wyznaczenie krzywych kalibracyjnych | TAK |  |
|  | System umożliwia obliczanie wyników i generowanie raportów | TAK |  |
|  | System umożliwia wydruk poprawnych raportów zawierających chromatogramy | TAK |  |
|  | System zapewnia dokładne wyniki analizy (z dokładnością określenia powierzchni pod pikiem co najmniej do sześciu miejsc znaczących) | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji metody prowadzenia pomiaru oraz metody obliczeniowej | TAK |  |
|  | System zawiera narzędzia do walidacji stosowanej metody analitycznej | TAK |  |
|  | System umożliwia wykonywanie testów diagnostycznych urządzenia | TAK |  |
|  | System obsługuje drukarki sieciowe | TAK |  |
|  | System pracuje z aplikacjami antywirusowymi | TAK |  |
|  | System nie wymaga korzystania z dostępu do Internetu, ewentualne aktualizacje wersji systemu odbywają się pod kontrolą właściciela systemu | TAK |  |
|  | System co najmniej jednostanowiskowy z możliwością logowania co najmniej 10 osób. | TAK |  |
|  | System umożliwia ustanowienie co najmniej trzech poziomów dostępu dla administratora, właściciela procesu i operatorów. | TAK |  |
|  | System pozwala na utworzenie indywidualnego dostępu dla każdego użytkownika systemu z loginem i hasłem | TAK |  |
|  | System daje możliwość ustanowienia hasła alfanumerycznego składającego się z różnej wielkości liter i cyfr – z co najmniej 6 znaków. | TAK |  |
|  | System wymaga okresowej zmiany hasła | TAK |  |
|  | System nie pozwala na logowanie przy użyciu błędnego hasła | TAK |  |
|  | System pozwala na ustawienie czasu automatycznego wylogowania z systemu w przypadku braku aktywności operatora po „n” minutach | TAK |  |
|  | System identyfikuje operatorów logujących się do systemu wraz z czasem logowania i pracy w systemie | TAK |  |
|  | System posiada funkcjonalność dziennika nadzoru, rejestrującego czynności, osoby i czas wykonania | TAK |  |
|  | Dziennika nadzoru nie można wyłączyć po jego włączeniu | TAK |  |
|  | Dziennik nadzoru zapisuje zmiany w generowanym pliku z podaniem czasu wprowadzenia zmiany, identyfikacją osoby wprowadzającej zmianę oraz wymaga wpisania powodu wprowadzenia zmiany w danych i zapisach | TAK |  |
|  | System pozwala na importowanie danych z innych formatów i systemów bez zmiany znaczenia danych. | TAK |  |
|  | System pozwala na ręczne wprowadzanie danych przez operatora. | TAK |  |
|  | System pozwala na import szablonów z przygotowanych baz danych | TAK |  |
|  | System gromadzi dane w pliku utworzonym dla danego parametru | TAK |  |
|  | System pozwala na utworzenie formularza raportu | TAK |  |
|  | System pozwala na generowanie raportów w formacie nieedytowalnym | TAK |  |
|  | System pozwala na generowanie raportów w formacie edytowalnym, w których można dopisać komentarze. | TAK |  |
|  | System pozwala na generowanie raportów identyfikujących datę i osobę generującą raport oraz datę i osobę wykonującą pomiar i drukującą raport | TAK |  |
|  | System pozwala na generowanie raportów umożliwiających identyfikację czasu rozpoczęcia pomiaru oraz czasu opracowania wyników | TAK |  |
|  | System nie pozwala edytować raportu po jego zapisaniu w celu zapobieżenia nieuprawnionej zmianie danych lub rejestruje jednoznacznie taką operację i jest ona łatwa do wykrycia przez osobę kontrolującą | TAK |  |
|  | System nie pozwala na drukowanie raportu z buforu pamięci | TAK |  |
|  | Tworzenie kopii zapasowej danych – dziennie automatycznie lub manualnie, okresowa weryfikacja poprawności utworzenia kopii zapasowych | TAK |  |
|  | Kopia zapasowa jest tworzona na innym dysku niż podstawowy dysk roboczy | TAK |  |
|  | Kopia zapasowa zachowuje integralność danych (dane, metadane, dziennik nadzoru) | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych (z zapewnieniem integralności) przez 5 lat od dnia wygenerowania raportu | TAK |  |
|  | W przypadku wycofania systemu zostanie zabezpieczona wersja systemu umożliwiająca odtworzenie pełnych danych z archiwum przez okres co najmniej 5 lat od ostatniego wygenerowanego raportu za pomocą tej wersji aplikacji | TAK |  |
|  | W przypadku podnoszenia wersji systemu zachowanie starszej wersji sytemu w celu możliwości odczytu danych i zapisów z ostatnich pięciu lat po zmianie systemu | TAK |  |
| Akcesoria |  |  |  |
|  | Zestaw instalacyjny do podłączenia urządzenia i komputera i jego pełnego uruchomienia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Zestaw szybkozłączek do zmiany 2 sztuk kolumn bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
|  | Części eksploatacyjne m.in.: - fiolki 2 ml z nakrętkami z septą min. 500 szt. - inserty do fiolek ze sprężynką min. 200 szt. - liner prosty z watką do dozownika SSL min. 10 szt. - septy BTO min. 50 szt. - zapasowe strzykawki do autosamplera o objętości 10 µm – min. 2 szt. | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | W przypadku przeglądów wymaganych przez producenta będą one wykonywane bez kosztowo w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu. | TAK, podać częstotliwość |  |
| Dokumentacja i inne |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim lub w języku angielskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
|  | Dostawa, wniesienie i uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |
|  | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi chromatografu i systemu wraz z instruktażem wymiany części eksploatacyjnych, podstawowej konfiguracji, monitorowania prawidłowego funkcjonowania dostarczonego sprzętu i systemu oraz konserwacji. Czas trwania szkolenia min. 2 dni w miejscu instalacji. Dołączenie certyfikatu potwierdzającego przeprowadzenie szkolenie. | TAK podać | Ilość dni szkolenia_________ |
|  | Wykonanie kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej na miejscu instalacji – wzór protokołów do akceptacji przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Kwalifikacja IQ/OQ obejmuje co najmniej następujące sprawdzenia: • identyfikację urządzenia i kluczowych podzespołów, • identyfikację systemu sterującego urządzeniem • charakterystyka środowiskowa pracy urządzenia • weryfikacja poprawność instalacji, urządzenia, komputera i systemu • Potwierdzenie następujących wymagań Zamawiającego zgodnie z punktami od 7 do 90 - Ponadto obejmować będą sprawdzenie poprawności pracy metod pomiarowych - Przeprowadzanie próbnych pomiarów - Testy powinny potwierdzać, że urządzenie funkcjonuje prawidłowo w przewidywanych zakresach operacyjnych | TAK |  |